Cytoflex SRT开关机流程

- 一、开机流程

- 1. 细胞分选室每日紫外消毒时间为上午7：00-7：30，此时段内请勿进入本房间。

- 2. 检查环境温度15-25℃，每小时环境温度的波动小于2℃，检查湿度20%-80%（分选室内空调常开，如发现空调未开启，请联系管理员）。

- 3. 检查仪器右侧的鞘液桶、废液桶和关机液桶。其中，鞘液不能超过鞘液桶中内侧指示环，废液桶排空后加入500毫升次氯酸钠溶液。

- （注：实验过程中不可中途添加鞘液，建议提前一天添加！！！）

- 打开冷凝装置，点击开关按钮，点击正中间的箭头按钮。

- 打开仪器左后方的电源开关，打开电脑工作站的电源开关。

- 双击桌面上的CyExpert SRT软件，点击细胞仪下方的“开机”，观察软件下方的连接状态和三个桶的状态。

- 超声喷嘴，优先使用01257，快速超声5分钟（注意黑色O圈是否掉落，若掉落，按照“大O圈朝下”安装）。同时，用无纺布棉棒蘸取无菌水擦拭流动室下方、喷嘴底座、测流照明光源、测流监测窗口以及电极板，并擦干。用擦镜纸将喷嘴表面的水分擦干。

- 软件上点击“系统启动流程”，按提示安装喷嘴（注意标注“UP”的一面朝上，当听到“咔哒”一声时，喷嘴就会锁定在它的位置上），关闭分选保护门，此过程包括鞘液桶建压，液路自检，排气泡，稳定压力，清洗进样针，时长为10分钟。

- 如有时间，可执行“鞘液过滤器排气泡”、“流动室排气泡”以及每日清洗。

- 二、质控流程

- 1. 开机流程完成后，建议每日进行质控流程。

- 2. 质控小球需保存在4摄氏度的环境中，配置工作浓度的质控小球：在5毫升的无菌流式管中加入1毫升无菌水，滴入混匀的Cytoflex Daily QC Fluorosphere 3滴，涡旋混匀。

- 3. 软件上点击“质控/标准化”（系统启动后，会自动跳转页面，提示“系统开机已完成，是否执行质控”，选择“是”），批号中下拉选择质控微球的靶值，将工作浓度的质控小球放在上样仓中，注意流式管的盖子不要放在上样仓里。

- 4. 质控大约需要5分钟，质控通过后进行分选校准，若不通过请联系管理员。

- 三、分选校准

- 1. 质控流程通过后，会自动跳转页面，提示“质控已完成，要立即开始分选校准吗”，选择“是”。

- 2. 分选校准无需试剂，自动计算，大约需要6分钟。

- 3. 完成后，点击“关闭”，查看软件右下角“分选仪状态”。自动维持状态显示“正在自动维持”时即可开始分选实验。

- 四、关机流程

- 1.点击细胞仪下方“每日清洗”，次氯酸清洗10分钟，无菌水清洗20分钟（无菌水清洗时，一定要将水加满，防止仪器吸空）。

- 2. 关闭自动维持状态，选择“待机”。

- 3. 点击细胞仪下方“系统关机”，根据软件提示取下喷嘴，喷嘴超声5分钟，仪器进入自动关机界面（大约5分钟）。

- 4. 结束后根据软件提示，清理流动室下方、喷嘴底座、测流照明光源、测流监测窗口、电极板、分选架以及分选仓等配件。

- 5. 软件上点击“关机”，若长时间不用时，可关闭仪器左后方电源键，若一周内需要使用，不用关闭仪器上的电源键。

- 6. 退出软件，关闭电脑工作站，关闭冷凝装置。